PAGE  
[image: image11.jpg]




MONOLIT XL
______________________________________________________________________________________

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
[image: image12.png]



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(совмещенное с паспортом)
ООО «Норд-Вест Инжиниринг»

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]1l



ОКПД2 26.51.53.110

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ

«MONOLIT XL»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(совмещенное с паспортом)

ТНРЦ.413411.003РЭ
СОДЕРЖАНИЕ
5ВВЕДЕНИЕ



61
Назначение


72
ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики 


113
КОМПЛЕКТНОСТЬ


124
Устройство и ПРИНЦИП работЫ


124.1
Конструкция и состав газоанализатора


124.2
Основные узлы и элементы газоанализатора


124.2.1
Дисплей
 

134.2.2
Блок  датчиков
 

134.3
Обозначения
 

145
МАРКИРОВКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ И УПАКОВКА


156
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ


167
оБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


168
ПоДГОТОВКА К РАБОТЕ


219
УХОД ЗА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ


2210  
ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ В РАБОТЕ
 

2211
Сервисное ТЕХНИЧЕСКОЕ обслуживание


2312
Поверка


2313
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ


2414
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


2420
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


2521
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ





ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

[image: image15.png]



Электрические соединения

Все электрические соединения должны производится только при выключенном приборе.

Условия измерений

Измерения должны выполняться при установившемся технологическом процессе.
Калибровка нуля

Калибровку нуля проводите только на чистом атмосферном воздухе или по нулевому газу из баллона под давлением, контролируя ротаметром расход газа.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Не завершайте измерения, не продув прибор.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия и техническими характеристиками газоанализаторов «MONOLIT XL» и содержит сведения, необходимые для их правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Газоанализаторы «MONOLIT XL» соответствуют требованиям стандартов:

-
ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»;

-
ГОСТ Р 50759-95 «Анализаторы газов для контроля транспортных и промышленных выбросов. Общие технические условия».

Предприятие-изготовитель: 

ООО «Норд-Вест Инжиниринг»,
Юридический адрес: 
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, лит. А, помещение 437

Почтовый адрес: Россия, 190103, г. Санкт-Петербург, а/я 17

Телефон: 8 (921) 741-22-49
E-mail: info@n-w-e.ru
1
Назначение
1.1
Газоанализаторы «MONOLIT XL», в зависимости от модификации, предназначены для:

-
измерения содержания кислорода (О2), оксида углерода (СО), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), сернистого ангидрида (SO2), сероводорода (Н2S), суммы углеводородов (СН), аммиака (NH3) и диоксида углерода (СО2) в отходящих газах топливосжигающих установок, в транспортных выбросах, в технологических газовых смесях, определения расчетным методом содержания диоксида углерода (СО2) и суммы оксидов азота (NOX), измерения температуры, избыточного давления (разрежения) и скорости газового потока в точке отбора пробы, а также индикации температуры окружающей среды, определения расчетным методом технологических параметров топливосжигающих установок: коэффициента избытка воздуха, коэффициента потерь тепла и КПД сгорания топлива, определения расчетным методом объемного расхода отходящих газов и массового выброса.

1.2
Область применения газоанализаторов «MONOLIT XL»:

-
контроль промышленных выбросов топливосжигающих установок;

-
контроль транспортных выбросах;
· контроль технологических газовых смесей.
1.3
Условия эксплуатации газоанализаторов «MONOLIT XL»:

-
температура окружающей среды
от -10 до +45 °С;

-
атмосферное давление
от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

-
относительная влажность
от 0 до 95 % при температуре 35 оС;

1.4
Измерения должны проводиться в установившемся потоке отходящих газов при номинальных (или близких к номинальным) нагрузках работающего оборудования.

1.5
По устойчивости к воздействию климатических факторов газоанализаторы «MONOLIT XL» всех модификаций соответствуют исполнению У категории 2.1 по ГОСТ 15150.

По устойчивости к механическим воздействиям газоанализаторы имеют исполнение L3 по ГОСТ 12997, по защищенности от воздействия окружающей среды - исполнение В3 по ГОСТ 12997.

2
ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

2.1
Перечень всех определяемых компонентов, диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов «MONOLIT XL» приведены в таблице.
	Определяемый 
компонент
	Диапазон

измерений содержания определяемого компонента
	Пределы допускаемой основной 

погрешности

	
	
	абсолютной
	относительной %

	Кислород (О2)1

 
	От 0 до 100 млн-1 включ.
	((0,5+0,02·Сизм)млн-1 
	-

	
	Св. 100 до 1000 млн-1 включ.
	((1+0,05·Сизм) млн-1
	-

	
	Св. 0,1 до 1% (об.)
	(0,01 % (об.)
	-

	  или
	От 0 до 25 % (об.)
	±0,2 % (об.)
	-

	  или
	От 0 до 10 % (об.) включ.

Св. 10 до 100 % (об.)
	(0,1 % (об.)

-
	-

(1

	Оксид углерода (CО)   и2 
	От 0 до 50 млн-1 включ.
	(2,5 млн-1
	-

	
	Св. 50 до 500 млн-1
	-
	(5 

	  или


	От 0 до 100 млн-1 включ.
Св. 100 до 1000 млн-1
Св. 100 до 2000 млн-1
Св. 100 до 5000 млн-1
	±5 млн-1

-

-

-
	-

(5 

(5 

(5 

	  или
	От 0 до 200 млн-1 включ.

От 200 до 10000 млн-1
	±10 млн-1
-
	-

(5 

	  или
	От 0 до 2000 млн-1 включ.

Св. 2000 до 20000 млн-1
	±100 млн-1
-
	-

(5 

	  или
	От 0 до 5000 млн-1 включ.

Св. 5000 до 50000 млн-1
	±150 млн-1
-
	-

(3 

	  или
	От 0 до 0,5 % (об.) включ.

Св. 0,5  до 10 % (об.)
	±0,015 % (об.)

-
	-

(3 

	  или


	От 0 до 1% (об.) включ.

Св. 1 до 20 %  (об.)
	(0,03 % (об.)

-
	-

(3 

	  или
	От 0 до 5 % (об.) включ.

Св. 5  до 50 % (об.)
	(0,05 % (об.) 

-
	-

(1 

	  или
	От 0 до 10 % (об.) включ.

Св. 10 до 100 % (об.)
	(0,1 %(об.) 

-
	-

(1 

	Оксид азота (NO)

   и2  
	От 0 до 50 млн-1 включ.

Св. 50 до 300 млн-1
	(2,5 млн-1
-
	-

(5 

	  или

 
	От 0 до 100 млн-1 включ.

Св. 100 до 1000 млн-1
Св. 100 до 2000 млн-1
Св.100 до 3500 млн-1
	(5 млн-1

-

-

-
	-

(5 

(5 

(5 

	  или
	От 0 до 200 млн-1 включ.

Св. 200 до 2000 млн-1
	(10 млн-1

-
	-

(5 

	  или
	От 0 до 500 млн-1 включ.

Св. 500 до 5000 млн-1
	(25 млн-1

-
	-

(5 

	  или
	От 0 до 0,1 % (об.) включ.

Св. 0,1 до 1,0 % (об.)
	(0,004 % (об.)

-
	-

(4 

	  или
	От 0 до 0,4 % (об.) включ.

Св. 0,4 до 4 % (об.)
	(0,016 % (об.)

-
	-

(4 

	Диоксид азота (NO2)1
  или
	От 0 до 100 млн-1 включ.
Св. 100 до 200 млн-1
Св. 100 до 500 млн-1
Св. 100 до 1000 млн-1
	(5 млн-1

-

-

-
	-

(5 

(5 

(5

	
	От 0 до 0,1 % (об.) включ.

Св. 0,1 до 1% (об.)
	(0,005 % (об.)

-
	-

(5 

	Сумма оксидов азота (NOх) в пересчете на NO2  
	не нормированы (определение по расчету)

	Сернистый ангидрид (SO2)   и2
	От 0 до 50 млн-1 включ.

Св. 50 до 300 млн-1
	(2,5 млн-1

-
	-

(5 

	  или


	От 0 до 100 млн-1 включ.

Св. 100 до 2000 млн-1
Св. 100 до 5000 млн-1 включ.

От 5000 до 10000 млн-1
	±5 млн-1

-

-

-
	-

(5 

(5 

(8 

	  или
	От 0 до 0,1 % (об.) включ.

Св. 0,1 до 1 % (об.)
	(0,005 % (об.)

-
	-

(5 

	  или
	От 0 до 0,2 % (об.) включ.

Св. 0,2 до 2 % (об.)
	(0,01 % (об.)

-
	-

(5 

	  или
	От 0 до 1 % (об.) включ.

Св. 1 до 10 % (об.)
	(0,05 % (об.)

-
	-

(5 

	  или
	От 0 до 2 % (об.) включ.

Св. 2 до 20 % (об.)

Св. 2 до 30 % (об.)
	(0,08 % (об.)

-

-
	-

(4 

(4 

	Диоксид углерода (CO2) 3


	От 0 до 50 млн-1 включ.

Св. 50 до 500 млн-1
Св. 50 до 1000 млн-1
	(4 млн-1
-

-
	-

(8 

(8 

	  или
	От 0 до 0,5 % (об.) включ.

Св. 0,5 до 5 % (об.)
	(0,02 % (об.)

-
	-

(4 

	  или
	От 0 до 1 % (об.) включ.

Св. 1 до 10 % (об.)
	(0,02 % (об.)

-
	-

(2 

	  или
	От 0 до 2 % (об.) включ.

Св. 2 до 20 % (об.)
	(0,04 % (об.)

-
	-

(2 

	  или 
	От 0 до 5 % (об.) включ.

Св. 5 до 50 % (об.)
	(0,05 % (об.)

-
	-

(1 

	  или

 или
	От 0 до 10 % (об.) включ.

Св. 10 до 100 % (об.)
	(0,1 % (об.)

-
	-

(1 

	
	От 0 до 0,5 % (об.) включ.

Св. 0,5 до 5 % (об.)
	±0,05 % (об.)

((0,05+0,02·Сизм) %
	-

-

	 или  
	От 0 до 10 % (об.) включ.

Св.10 до 100 % (об.)
	((0,2 + 0,03·Сизм) %

-
	-

(5 

	
	не нормированы (определение по расчету)

	Углеводороды 

(СH)1,4
 
	От 0 до 100 млн-1 включ.

Св. 100 до 1000 млн-1
Св. 100 до 5000 млн-1
	(4 млн-1

-

-
	-

(3 

(3 

	  или
	От 0 до 0,5 % (об.) включ.

Св. 0,5 до 5,0 % (об.)
	(0,015 % (об.)

-
	-

(3 

	  или
	От 0 до 1 % (об.) включ.

Св. 1 до 10 % (об.)
	(0,02 % (об.)

-
	-

(2 

	  или
	От 0 до 2 % (об.) включ.

Св. 2 до 20 % (об.)
	(0,04 % (об.)

-
	-

(2 

	  или
	От 0 до 5 % (об.) включ.

Св. 5 до 50 % (об.)
	(0,05 % (об.)

-
	-

(1 

	  или
	От 0 до 10 % (об.) включ.

Св. 10 до 100 % (об.)
	(0, 1 % (об.)

-
	-

(1 

	  или 
	От 0 до 0,5 % (об.) включ.

Св. 0,5 до 5 % (об.) включ.
Св. 5 до20 % (об.)

Св. 5 до 100 % (об.)
	±0,05 % (об.)

((0,05+0,02·Сизм) %

((0,2+0,05·Сизм) %
((0,2+0,05·Сизм) %
	-

-

-

-

	Сероводород (H2S)


	От 0 до 100 млн-1 включ.

Св. 100 до 500 млн-1 включ.

Св. 500 до 5000 млн-1

Св. 500 до 10000 млн-1
	(5 млн-1
-

-

-
	-

(5 

(10 

(10 

	Аммиак  (NH3)


	От 0 до 200 млн-1 включ.

Св. 200 до 1000 млн-1 включ.

Св. 1000 до 2000 млн-1
	(20 млн-1

-

-
	-

(10 

(15 

	Примечания:   

1- метрологические характеристики, указанные для каналов O2,NO2 и СН зависят от того, какой тип датчика используется. 

2- пределы допускаемой погрешности газоанализаторов «MONOLIT XL» (в которых по каналам СО, NO и SO2 может быть установлено два комплекта датчиков «низкий» и «высокий») по каналам СО, NO, SO2 и NOx зависят от того, какой из комплектов датчиков (концентраций) используется в текущий момент измерений.

3 - метрологические характеристики, указанные для канала СО2, действительны только при наличии в газоанализаторе датчика СO2 и зависят от того, какой тип датчика используется . В случае, если в приборе отсутствует датчик СО2, характеристики по каналу диоксида углерода не нормируются, так как определение диоксида углерода проводится в данном случае расчетным методом.
4 - градуировка канала СН на один из (CH4, C3H8, C6H14, C2H6, C4H10, C5H12, C2H4, CH3OH, C7H16, C3H6, C2H5OH, C6H6, (CH3)2CO, C8H18, C9H22, пары нефтепродуктов ( бензин по ГОСТ Р 51313-99, топливо дизельное по ГОСТ 305-82,  керосин по ГОСТ Р 52050-2006, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78)) определяемых компонентов осуществляется изготовителем при заказе. 


2.2
Предел допускаемой вариации показаний, в долях предела допускаемой основной погрешности - 0,5.

2.3
Предел допускаемой дополнительной погрешности от изменения влагосодержания анализируемой газовой смеси в рабочих условиях, в долях предела допускаемой основной погрешности - ±0,2.

2.4
Предел допускаемой дополнительной погрешности от изменения содержания не измеряемых компонентов анализируемой газовой смеси, в долях предела допускаемой основной погрешности - 1,0.

2.5
Предел допускаемого времени установления показаний:

-
по каналам О2, СО,CO2 и NO
120 с;

· по каналам NO2, SO2 и Н2S  
180 с; 
2.6
Время прогрева 
не более 45 мин.
2.7
Газоанализаторы устойчивы к воздействию вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм.

2.16
Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждения воздействие температуры окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °С при относительной влажности до 80 %.

2.17
Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждения воздействие относительной влажности окружающей среды до 100 % при температуре 25 °С и более низких температурах с конденсацией влаги.

2.18
Газоанализаторы в упаковке для транспортирования выдерживают без повреждения воздействие транспортной тряски с ускорением 30 м/с2 при частоте от 10 до 120 ударов в минуту.

2.19
Электропитание газоанализаторов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (+20;-120) В частотой (50 ± 1) Гц.

2.20
Мощность, потребляемая при питании от сети - не более 60 ВА.

2.21
Номинальное значение расхода анализируемой газовой смеси – 1,5-2 л/мин.

2.23
Масса газоанализаторов – не более 9 кг.

2.24
Газоанализаторы оснащены сенсорным экраном. Номинальная цена единицы наименьшего разряда:

-
по каналам О2
0,1 % (об.);

· по каналам СО и СО2
 0,1 млн-1 (ppm).
2.25
Газоанализаторы могут обеспечивать регистрацию результатов измерений следующими способами (опция):

-
занесение во внутреннюю энергонезависимую память;

-
передача на персональный компьютер.

2.26
Норма средней наработки на отказ в условиях эксплуатации газоанализаторов согласно п.п. 1.3 - 1.4 – не менее 10000 ч без учета надежности электрохимических газовых датчиков. При этом допускается замена датчиков, выработавших свой ресурс.

Срок службы электрохимических газовых датчиков (при соблюдении условий и правил эксплуатации): 2 - 3 года (за исключением датчика О2), датчика О2 - 1 – 1,5 года.

Гарантийный срок эксплуатации электрохимических газовых датчиков – 6 месяцев.

2.27
Среднее время восстановления работоспособного состояния – не более 6 ч.

2.28
Средний срок службы – не менее 8 лет (без учета срока службы электрохимических газовых датчиков). Критерием предельного состояния по сроку службы является такое состояние газоанализатора, когда стоимость ремонта превышает 70% стоимости газоанализатора.
2.30 Утилизация не требует специальных мер безопасности и производится обычным способом. 
3
КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки газоанализаторов «MONOLIT XL» приведена в таблице 2,
Таблица 2. Базовый комплект поставки

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Газоанализатор «MONOLIT XL»
	1 шт.

	2
	Комплект документации:

- руководство по эксплуатации;
	1 экз.


.

4
Устройство и ПРИНЦИП работЫ

4.1
Конструкция и состав газоанализатора

Газоанализаторы «MONOLIT XL» представляют собой многофункциональные приборы. Внешний вид газоанализатора «MONOLIT XL» представлен на рисунке 1.


Рисунок 1 – Газоанализатор «MONOLIT XL»

Конструктивно газоанализаторы «MONOLIT XL» выполнены в прочном алюминиевом корпусе. На лицевой панели расположены дисплей и ротаметр. На тыльной стороне выведены входной и выходной штуцеры, разъем DB9 (RS-485).
Базовый блок может иметь следующие выходы (опционально):


-
WI-FI 


- 
USB

-
RS-232 или RS-485
-
ModBus

-
контакты реле (4-20 мА)
- 
Ethernet
 Газоанализатор выпускается в нескольких исполнениях, отличающихся друг от друга верхними пределами диапазонов измерений. 
Измерительный блок газоанализаторов «MONOLIT XL» включает в себя следующие элементы:

· блок электрохимических и/или оптических газовых датчиков;
· ротаметр для измерения расхода анализируемой пробы;

· устройство управления, сбора и обработки информации (микроконтроллер);

· устройство ввода и отображения информации (дисплей).

4.2
Основные узлы и элементы газоанализатора

4.2.1
Дисплей

В газоанализаторах «MONOLIT XL» применяется сенсорный дисплей, с которого осуществляется управление прибором.
4.2.2
Блок датчиков

Блок датчиков включает в себя кюветы с установленными в них парамагнитным, электрохимическими и/или оптическими датчиками, предназначенными для измерения анализируемых компонентов.

Большое влияние на точность измерений газовыми датчиками оказывает расход, с которым анализируемая газовая смесь поступает в прибор, а также давление, создаваемое анализируемой смесью в газовых камерах. Поэтому для нормального функционирования прибора необходимо обеспечить:

-
поступление анализируемой газовой смеси в прибор без избыточного давления. При анализе газовых смесей, находящихся под давлением (например, в баллоне или технологической магистрали), необходимо организовать сброс излишнего газа и контролировать его, например, с помощью ротаметра.
-
отсутствие избыточного давления в газовых камерах, которое может возникнуть при перекрытии отверстия сброса газа.
Кроме того, для обеспечения достоверности результатов необходимо обращать внимание на то, чтобы внутрь прибора не попадали пыль, сажа и конденсат. 

Средний срок службы для оптических и, парамагнитного датчиков составляет 8 лет, для электрохимических - 3 года, исключая датчик кислорода, который служит от 1,5 до 2 лет.
4.3
Обозначение измеряемых величин и единиц измерений
В газоанализаторах «MONOLIT XL» при отображении результатов измерений приняты следующие обозначения измеряемых величин и единиц измерений:

О2


объемная доля кислорода

СО


объемная доля (массовая концентрация) оксида углерода

NО


объемная доля (массовая концентрация) оксида азота

NО2

объемная доля (массовая концентрация) диоксида азота

NОХ

объемная доля (массовая концентрация) суммы оксидов азота

SО2

объемная доля (массовая концентрация) сернистого ангидрида

H2S

объемная доля (массовая концентрация) сероводорода

СО2

объемная доля диоксида углерода

% (%vol.)
1/100 часть объема (объемная доля)

p (ppm)
1/1000000 часть объема (то же, что млн-1)

5
МАРКИРОВКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ И УПАКОВКА

5.1
Маркировка газоанализаторов «MONOLIT XL» соответствует ГОСТ 26828 и чертежам предприятия-изготовителя.

5.2
На шильде, которая крепится на корпус, нанесены:

1) наименование предприятия-изготовителя;

2) наименование газоанализатора;

3) заводской порядковый номер;

4) год и месяц изготовления;

5) знак утверждения типа по ПР 50.2.009;

6) знак соответствия по ГОСТ Р 50460;

7) обозначение технических условий;

8) надпись «Санкт-Петербург»;

9) надпись «Россия».

Крепление шильды к корпусу и нанесение на нем маркировки осуществлено способом, обеспечивающим сохранность в течение всего срока службы газоанализатора. 
Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.008, ГОСТ 26.020 и чертежам предприятия - изготовителя.

Способ нанесения и цвет надписей обеспечивает достаточную контрастность, позволяющую читать надписи при нормальном освещении рабочего места. Маркировка выполнена ясно, четко и разборчиво.

Манипуляционные знаки нанесены методом штемпелевания эмалью на ярлык, который крепится на каждое грузовое место в левом верхнем углу на двух соседних стенках тары.

Маркировка выполнена ясно, четко и разборчиво.

При выпуске газоанализаторов из производства, а также после проведения их технического обслуживания и ремонта, предусмотрено пломбирование приборов с помощью специальной этикетки, наклеиваемой на место сочленения верхней и нижней частей корпуса.

При самовольном вскрытии прибора и нарушении пломбы в гарантийный период, производитель вправе отказать потребителю в гарантийном обслуживании и ремонте.

Подготовка к упаковке, способ упаковки, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия - изготовителя.

Подготовленные к упаковке газоанализаторы, документация, транспортная тара принимаются работниками ОТК предприятия - изготовителя.

6
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К эксплуатации газоанализаторов «MONOLIT XL» допускаются лица, имеющие квалификацию инженера или техника, ознакомившиеся с данным документом и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работах с радиоизмерительными приборами. 

Газоанализаторы обеспечивают степень защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями, а также степень защиты от попадания внутрь твердых тел и воды – IP20 по ГОСТ 14254. Электрическая прочность изоляции между замкнутыми вторичными цепями питания и корпусом газоанализаторов при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 80% выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного синусоидального напряжения с эффективным значением 230 В частотой 50 Гц. Электрическое сопротивление изоляции составляет не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха от 15 до 25°С и 10 МОм при температуре от 37 до 43 °С и относительной влажности до 80%. Уровень индустриальных радиопомех соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.22-99(СИПР 22-97). Газоанализаторы помехоустойчивы к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 51522-99(МЭК 61326-1-97). Критерий оценки качества функционирования при испытаниях не ниже А.
При проведении работ по градуировке и поверке газоанализаторов с помощью чистых газов и поверочных газовых смесей (в дальнейшем - ПГС), находящихся в баллонах под давлением, должны соблюдаться "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденные Госгортехнадзором России.

Помещения, в которых проводятся работы по градуировке и поверке газоанализаторов, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Сброс ПГС должен осуществляться вне помещения, где проводятся работы.

Концентрации токсичных компонентов в воздухе рабочей зоны при проведении работ по градуировке и поверке газоанализаторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

7
оБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1
Использование по назначению

Залогом надежной работы газоанализатора в течение всего срока эксплуатации являются его использование строго по назначению с соблюдением всех рекомендаций, а также своевременный регулярный уход и техническое обслуживание.

Назначение, область применения, контролируемые объекты и исключения из области применения газоанализаторов «MONOLIT XL» приведены в разделе 1 настоящего РЭ.

8
ПоДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1
Прогрев после транспортировки

В случае, если прибор транспортировался на место измерений, находясь при отрицательной температуре, перед началом измерений его необходимо выдержать в нормальных условиях в течение 2-х часов. 

8.2
Подключение

Для подключения пробоотборной магистрали необходимо использовать трубку диаметром 6мм. Необходимо установить расход на уровне 1,5-2 литра/мин, контролируя подъем поплавка ротаметра. Для вывода данных и управления необходимо подключить требуемый кабель к клеммам RS-485. 
После подключения прибора к сети переменного тока, включите прибор тумблером, находящимся на задней панели.  

При включении прибора в течение 60 секунд происходит загрузка программной среды прибора.

После завершения загрузки появляется основное меню, верхней части экрана строка в котором имеются меню управления «параметры», «взятия нуля» и «информация», а также показания сенсоров.
При включении прибора включается насос (на ротаметре поплавок должен находиться на отметки от 1до 2 л/мин) прибор войдет в режим «Прогрев», а в центре экрана высветится надпись «Взятие нуля осталось … с». 

[image: image1.jpg]%.
B3situe Hyns, ogTanock: 302 ¢
CO2 | lporpes | ppm





Режим «Прогрев» длится 45 мин. За несколько минут до окончания прогрева включается встроенный клапан, отключается внешний вход и происходит переключение на внутреннею линию для взятия нуля.   

После завершения процедуры взятия нуля прибор перейдет в режим измерения. 

Меню «Параметры» имеет подменю «Цикл взятия нуля», «Пороги», «Сервис» и функцию возврата «Назад».

[image: image2.jpg]



· «Цикл взятия нуля» позволят настроить автоматический цикл для взятия нуля

Включает в себя меню: Цикл взятия («Вкл.» и «Выкл.»), время цикла в минутах, значение концентрации О2 в процентах. Задавая время и активировав цикл, прибор будет автоматически брать ноль согласно заданному временному интервалу, присваивая установленное значение О2.    
[image: image3.jpg]3nayeHne 02: |





- Меню «Пороги» позволяет установить два порога по каждому газовому каналу. При срабатывания порога 1 значения на экране изменят цвет с белого на жёлтый, при срабатывания порога 2 - на красный. 
[image: image4.jpg]



Ввод значений порогов осуществляется при помощи набора значения на клавиатуры с обязательным подтверждением. При нажатии функции «Назад» изменений не происходит, остаются старые значения. 
[image: image5.jpg]O o PPM
— ppm






Кнопка «<» удаляет цифровые значения в водимой строке.
Функция «Назад» позволяет вернутся в предыдущие окно без изменения значений.
Меню «Сервис» позволяет корректировать измерения при проведении процедуры градуировки по газовым смесям. Защищен ПИН-кодом.  

[image: image6.jpg]



Функция «Взятия нуля» позволяет в ручном режиме производить взятие нулевых показаний.

При активизации «Взятия нуля» прибор переходит в режим подготовки, на экране под командной строкой появляется надпись «Идет подготовка, осталось: …с.». Во время режима подготовки измерения продолжаются.

[image: image7.jpg]Mapametpui Basitb vomb  UndbopMauun
WReT noarotoska, ocTanock: 295 c.

02 | 21.0 %
co | 0.0 ppm
co2 | 461.9 ppm





После окончания режима подготовки, внешний вход переключится на внутреннею линию для взятия нуля. На экране появится надпись «Взятие нуля, осталось: …с.».
[image: image8.jpg]CO2

PPmM




При завершении процедуры взятия нуля прибор вернется в режим измерения.
Меню «Информация» выводит на экран данные о приборе.
[image: image9.jpg]FazoaHanusatop "MON ,
3aBOACKON HOMep: mz
O MNO: 0042 CRC 32: 454CEFES8 %
020- 100 %(06.)
CO 0 - 1000 man-1

C . CO2 0 - 1000 mnu-1
«Hopa-Bect UHXUHUPUH ) pm
Teneq:ou 8(921) 741-2249
e-mail: info@n-w-e.com

Co ppm





[image: image10.jpg]MapameTpbi B3atb HONb  UHPopMauus -

02 %
CO ppm
CO2 ppm




Для контроля уровня остаточного давления в баллоне в правом верхнем углу расположен цветовой индикатор, состоящий из трех уровней: зеленый (одновременно горят все 3 цвета) – допустимый уровень давления, желтый – необходимость подготовки нового баллона, красный – необходимость замены баллона. Когда на индикаторе останется один красный уровень, появится сообщение о необходимости произвести замену баллона. При отсутствии давления на индикаторе исчезают все цвета, сообщение остается на экране до замены баллона. Значения индикатора и сообщение о смене баллона являются информационными, т.е не влияют на работу газоанализатора.
9
УХОД ЗА ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ

Для долговременной и надежной работы газоанализатора пользователь должен самостоятельно в процессе эксплуатации прибора выполнять следующие операции:

· регулярно, не реже одного раза в месяц, проверять герметичность пробоотборной магистрали.
· при загрязнении лицевой панели и корпуса чистить прибор влажной тряпкой, не применяя растворители и моющие средства.

10
ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ В РАБОТЕ

Перечень наиболее часто встречающихся ошибок в работе с прибором, неисправностей и способов их устранения:
	Наименование ошибки или неисправности и внешние признаки
	Возможная причина

ошибки или неисправности
	Способ устранения

	1. Прибор не включается
	Отсутствует питание в сети
	Проверить сеть питания

	
	Неисправный предохранитель
	Заменить предохранитель

	2. Не осуществляется изменение/вывод данных результатов измерений
	Нарушение герметичности газовой магистрали
	Проверьте герметичность линии 

	
	Неисправность микроконтроллера
	Обратитесь в службу сервиса 

	3. Не осуществляется передача данных на компьютер
	Нет связи между прибором и компьютером 
	Проверить кабель связи и правильность подключения, повторить попытку передачи 


11
Сервисное ТЕХНИЧЕСКОЕ обслуживание

Газоанализатор «MONOLIT XL» является сложным многофункциональным измерительным прибором, требующим регулярного (один раз в год) сервисного технического обслуживания на предприятии-производителе или в сертифицированном сервис – центре. 

Техническое обслуживание рекомендуется проводить перед ежегодной поверкой. В межповерочный интервал прибор не требует технического обслуживания. 
12
Поверка

Государственная поверка газоанализаторов «MONOLIT XL» проводится органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России в соответствии с документом МП-436-3671-2020 «Газоанализаторы многокомпонентные MONOLIT. Методика поверки». По вопросу проведения поверки газоанализаторов «MONOLIT XL» рекомендуем обращаться на предприятие-изготовитель ООО «Норд-Вест Инжиниринг». В этом случае проведение поверки будет совмещено с выполнением работ по техническому обслуживанию прибора.
Телефон: 8 (921) 741-22-49

E-mail: info@n-w-e.ru

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Газоанализаторы должны храниться в заводской упаковке в закрытых помещениях при следующих условиях (условия хранения 2 по ГОСТ 15150):

-
температура окружающего воздуха: от плюс 5 до плюс 40 °С;

-
относительная влажность окружающего воздуха: до 80 % при температуре 25 °С.

Данные условия хранения относятся к складским помещениям. 
Воздух помещений для хранения не должен содержать пыли и примесей агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию материалов и электрорадиоэлементов.

Приборы могут транспортироваться любым видом крытого транспорта, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения скорости на любые расстояния при следующих условиях:

-
температура окружающего воздуха: от минус 20 до + 50 °С;

-
относительная влажность окружающего воздуха: до 95 % при температуре 35 °С.

При транспортировке тара должна быть надежно закреплена и защищена от воздействия солнечных лучей, осадков, пыли и химических веществ, уровень допускаемой вибрации - группа L1 по ГОСТ 12997-84.

После длительной транспортировки при отрицательной температуре приборы перед первым включением должны быть выдержаны при комнатной температуре не менее 12 ч.

Критерием предельного состояния по сроку службы является такое состояние, когда стоимость ремонта газоанализатора составляет более 70% его первоначальной стоимости.

Утилизация не требует специальных мер безопасности.
14
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1
Изготовитель гарантирует соответствие характеристик газоанализаторов «MONOLIT XL» требованиям, изложенным в разделе «Технические характеристики», при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2
Гарантийный срок эксплуатации газоанализаторов «MONOLIT XL», предусматривающий бесплатный ремонт и замену запчастей и комплектующих (кроме газовых датчиков) - 12 месяцев со дня отгрузки газоанализатора потребителю. 
Гарантийный срок эксплуатации газовых датчиков – 6 месяцев.

3
Гарантийное обслуживание выполняется на территории предприятия-изготовителя. Доставка неисправного прибора выполняется за счет и силами потребителя. 

4
Срок гарантийного ремонта не более 30 рабочих дней.

5
Замененные (сломанные) запасные части и комплектующие являются собственностью изготовителя. Для всех частей, которые устанавливаются в течение гарантийного срока или при послегарантийном обслуживании, гарантийный срок отсчитывается с даты их установки в прибор.

6
Гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 

· прибор эксплуатируется строго в соответствии с Руководством по эксплуатации;

· не нарушена заводская пломбировка прибора;

· дефекты не связаны с внешними воздействиями;

· ремонт производился только представителями предприятия-изготовителя;

· прибор после установления дефекта незамедлительно передан представителю предприятия-изготовителя.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу:
Юридический адрес: 
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, лит. А, помещение 437

Почтовый адрес: Россия, 190103, г. Санкт-Петербург, а/я 17

Телефон: 8(921) 741-22-49

E-mail: info@n-w-e.ru
20
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание.

При отказе в работе или неисправности газоанализатора в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки газоанализатора предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

По окончанию гарантийных обязательств предприятие-изготовитель осуществляет послегарантийный ремонт газоанализаторов по отдельным договорам.

21
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газоанализатор «MONOLIT XL»
заводской номер 
выпуск 

Измерительные каналы:

	Наименование канала
	Диапазон

	
	

	
	

	
	


Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.
Руководитель ОТК      ____________________       Сергеев Д.А.
М.П.






!





Внимание!


Прочтите эти 


указания перед включением


прибора!








Санкт-Петербург

2022 г.

PAGE  
25

